个体化3D模型重建服务采购需求

一、服务内容

（一）个体化3D模型重建服务

1、三维影像重建：将CT/MRI等DICOM重建为STL、OBJ通用格式模型。

2、可根据个性化需求对模型进行分割。

3、模型计算测量：对三维模型进行体积、面积、三维距离、角度等测量。

4、全息三维影像手术计划系统：进行手术规划，可对模型进行旋转、移动、显示、隐藏、爆炸拆分等

5、头盔FOV(设备视场角)大等于45度，双目高清3D显示；头盔显示分辨率不低于720P。头盔常规续航能力保证2-3小时。

6、头盔屏显OLED原理，能够保证无影灯强光下模型稳定。

7、头盔内存2GB以上，存储16G以上

8、头盔空间定位不低于2台6Dof,具有飞行时间深度传感器

9、头盔WLAN：2*2802.11ac,bluetooth5.X,Type-c接口

10、医学影像处理软件能够实现骨科20秒-50秒自动三维建模；本软件图形渲染引擎全部采用OpenGL实现，结合GPU并行计算能力，分割精度DICE大于90%。

11、肝脏静脉系统三维重建精度可提取到5及以上的静脉分支

12支气管三维重建可提取到6级以上的气管分支

13、分割工具包括包括阙值分割、区域增长分割、手动分割、蒙板编辑、多层蒙板编辑、3D蒙板编辑、光滑蒙板、删除蒙板

14、提供后续美工相关服务；提供后续个体化3D建模服务；提供云端浏览服务，满足用户通过浏览器对三维模型进行在线查看功能，针对组织部分进行颜色、透明度、组织分类、三维模型长度测量、三维模型角度、模型标记以及诊断信息浏览下载功能

15、借助5G网络可实现远程会诊与手术指导

16、智能头盔、操作系统，建模软件均要求国产，确保数据安全。

二、供应商资质要求

1.提供软件著作权; 相关产品说明书

2.提供“全息三维影像模型或医学图像分析软件”的医疗器械注册证