参数与配置清单

一、采购项目编号：无

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求和说明

1、项目上控价：144000.00元

2、本需求一览表中标注*的内容为实质性要求和条件，不满足的作无效竞标处理。

3、需求参数一览表

| 项目名称 | 技术参数规格及配置要求 |
| --- | --- |
| 白内障超乳手柄* | - 1.超声频率:纵向40.5KHz-46.5KHz，扭转30KHz-32.5KHz。 - 2.振幅:纵向83.8+17.8um，扭转68.6+22.9u m。 - 3.超声功率:纵向60W，允差士20%，扭转4W，允差士20%。 - 4.脉冲频率范围:0-100pps，设置允差士10%。 - 5.脉冲宽度范围:20-500ms，设置允差士2ms(<20ms)，士10%(>20ms)。 - 6.抽吸速率范围:0-60cc/min，设置允差士3cc/min(≤30cc/min)，士10%(30cc/min)。 - 7.真空调节范围:0-650mmHg，设置允差士30mmHg(≤300mmHg)，土10%(>300mmHg)。 - 8.配置清单 - 白内障超乳手柄：2个 - I/A手柄：2个 - I/A针头：2个 - 积液盒（含针头）：6个 - 积液盒：6个 |
| *商务需求： |  |
| 合同签订期 | 自发出成交公告之日起二十五日内。 |
| 质保期 | 自交货验收合格之日起，保修两年，首年只换不修，第二年每个手柄免费维修一次。质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归成交供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |
| 售后服务需求 | ⑴按厂家承诺实行“三包”；⑵免费送货上门、免费安装调试合格；⑶在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，成交供应商在接到甲方货物故障通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障。质保期外，只收配件成本费，免服务费；⑷每年至少一次定期回访、维修；⑸其余按厂家承诺进行。 |
| 交货期及交货 安装地点 | 1、交货期：自签订合同之日起15个工作日内交货完毕。 2、交货安装地点：南宁市内采购单位指定地点。 |
| 付款方式 | 无预付款，供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，在60日内由采购人一次性支付合同总价（无息）。 |
| 供应商资格要求 | 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物，具备法人资格的供应商。 |
| 其他要求 | 1、投标报价必须包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 2、投标时应提供投标产品的中文性能参数指标彩页（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）和产品详细配置清单（含技术参数），以供评审时核对。 3、投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 4、投标人必须承诺设备配件验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保设备有1～2人能熟练使用设备配件，并能排除简单的软硬件故障。 5、设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 6、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准。 |